PI-C867-IO Control

Note Technique — Pilotage multi-positions synchronisé par TTL

pour microscopie de polarisation

| Institut | Fresnel / Photonics Platform |
| --- | --- |
| Auteur | Sébastien Mailfert |
| Date | Avril 2026 |
| Version | 0.0 |
| Contrôleur | PI C-867.2U2 (SN 0122085469) |
| Carte DAQ | NI USB-6353 |

# 1. Contexte

Dans un système de microscopie de polarisation, le stage XY (PI M-687 piloté par C-867.2U2) doit se déplacer vers une série de positions prédéfinies. Chaque position est suivie d'une acquisition synchronisée impliquant lasers, polariseurs et caméra.

Contrainte principale :

Aucune communication RS-232/USB avec le C-867 ne doit avoir lieu pendant la génération des signaux DAQ (lasers, AO, DO, triggers caméra), afin d'éviter tout jitter ou perturbation de la séquence d'acquisition.

# 2. Solution adoptée

La solution repose sur trois composants complémentaires :

## 2.1 Macro GCS stockée sur le C-867

Une macro GCS tourne en boucle infinie sur le contrôleur. Elle attend un signal TTL « GO », se déplace vers la position suivante, puis émet un signal TTL « READY ». Aucune communication RS-232 n'est nécessaire pendant le déplacement ou l'acquisition.

## 2.2 Scripts Python

Appelés depuis LabVIEW via System Exec.vi, ils construisent et envoient la macro GCS au contrôleur avant chaque séquence. Les positions XY sont passées en JSON depuis LabVIEW. La communication RS-232 n'a lieu qu'une seule fois, avant le début de l'acquisition.

## 2.3 VI LabVIEW (machine à états)

Orchestre l'ensemble : initialisation, envoi de la macro, génération des signaux TTL GO/READY, gestion des boucles et de l'arrêt utilisateur.

# 3. Architecture hardware

## 3.1 Matériel

| Composant | Description |
| --- | --- |
| PI C-867.2U2 | Contrôleur 2 axes PILine, USB, SN 0122085469 |
| Axe 1 (X) | M-687.UN |
| Axe 2 (Y) | M-687.UN |
| NI USB-6353 | Carte DAQ, Dev USB-6353-3 |
| Câble PI C-170.IO | Mini-DIN 9 broches pour I/O du C-867 |

## 3.2 Câblage

| Signal | C-867 broche | Couleur fil | NI USB-6353-3 | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GO | 4 (jaune) | Jaune | PFI13 / CTR1 | Déclenchement déplacement |
| READY | 5 (violet) | Violet | P0.4 (port0/line4) | Fin de déplacement |
| GND | Blindage | Noir | DGND | Masse commune |

Note importante :

Le Change Detection DAQmx n'est supporté que sur port0 du NI USB-6353 (pas sur port1).

# 4. Macro GCS

## 4.1 Principe

La macro MOVMAC est construite dynamiquement par Python à partir du tableau de positions LabVIEW. Elle contient un bloc de 9 commandes par position, suivi d'un MAC NSTART pour reboucler indéfiniment.

## 4.2 Structure d'un bloc

WAC DIO? 4 = 0     ; attendre GO bas (sécurité anti-double déclenchement)

WAC DIO? 4 = 1     ; attendre front montant GO

MOV 1 X            ; déplacer axe X

MOV 2 Y            ; déplacer axe Y (simultané)

WAC ONT? 1 = 1     ; attendre stabilisation axe X

WAC ONT? 2 = 1     ; attendre stabilisation axe Y

DIO 1 1            ; READY = HIGH

DEL 10             ; 10 ms

DIO 1 0            ; READY = LOW

## 4.3 Limitations découvertes

- Pas de commande JMP dans le firmware C-867

- JRC utilise des offsets relatifs (pas de labels nommés)

- MAT ne supporte pas les variables comme opérandes

- MAC START et MAC NSTART sont non-bloquants

- Mémoire macro limitée (~50 lignes maximum)

- Change Detection DAQmx non supporté sur port1 du NI USB-6353

# 5. Scripts Python

## 5.1 macro_builder.py

Contient deux fonctions principales :

- build_macro(positions) : génère le corps de la macro GCS sous forme de liste de strings

- send_macro(...) : envoie la macro au C-867 via PIPython + GCS DLL

DLL utilisée :

C:\ProgramData\PI\GCSTranslator\PI_GCS2_DLL.DLL

## 5.2 main.py

Point d'entrée appelé par LabVIEW via System Exec.vi. Parse le JSON de positions et appelle send_macro().

Codes de retour :

- 0 : succès

- 1 : erreur d'arguments

- 2 : erreur d'envoi au contrôleur

Appel depuis LabVIEW :

python "chemin\main.py" "[[X0,Y0],[X1,Y1],...]"

Note :

La locale française de LabVIEW utilise la virgule comme séparateur décimal. Une conversion virgule → point est appliquée avant passage à Python/JSON.

# 6. VI LabVIEW — Machine à états

## 6.1 Vue d'ensemble

| État | Actions | Transitions |
| --- | --- | --- |
| INIT | Connexion C-867, SVO, FRF, init tasks CO et DI | → WAIT_FOR_EVENT |
| WAIT_FOR_EVENT | Attente événement utilisateur | Go → LOAD_POSITIONS / Quitter → STOP |
| LOAD_POSITIONS | Envoi macro via Python, reset compteurs | Succès → RUNNING / Erreur → WAIT_FOR_EVENT |
| RUNNING | Impulsion GO (task CO, 5ms) | → WAIT_READY |
| WAIT_READY | Attente front montant READY (Change Detection, timeout 10s) | READY → ACQUIRE / Timeout → WAIT_FOR_EVENT |
| ACQUIRE | Acquisition (1s test) + gestion boucles + Stop | → RUNNING ou → WAIT_FOR_EVENT |
| STOP | STP C-867, fermeture connexion, clear tasks DAQ | Fin programme |

## 6.2 Shift registers

| Registre | Type | Init | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| pos_index | I32 | 0 | Position courante dans le tableau |
| loop_index | I32 | 0 | Numéro de boucle courante |
| N_pos | I32 | taille tableau | Nombre total de positions |
| N_loops | I32 | contrôle face avant | Nombre de boucles total |
| task_CO | DAQmx Task | - | Compteur output GO (CTR1/PFI13) |
| task_DI | DAQmx Task | - | Change Detection READY (P0.4) |
| ID_C867 | I32 | - | Identifiant connexion PI GCS |

## 6.3 Logique ACQUIRE

Si Stop pressé :

- Reset pos_index = 0, loop_index = 0

- → WAIT_FOR_EVENT

Sinon :

- Wait 1s (test) / acquisition réelle

- pos_index + 1

- Si pos_index < N_pos → RUNNING (position suivante)

- Sinon : pos_index = 0, loop_index + 1

- Si loop_index < N_loops → RUNNING (nouvelle boucle)

- Sinon : loop_index = 0 → WAIT_FOR_EVENT (séquence terminée)

## 6.4 Face avant

- Tableau XY (Nx2 DBL) : positions en mm, saisie manuelle

- Nb boucles (I32) : nombre de répétitions de la séquence

- Bouton Go : démarre la séquence (charge positions + lance)

- Bouton Stop : arrêt immédiat

- Indicateur Position : ex. « 3 / 5 »

- Indicateur Boucle : ex. « 2 / 3 »

- Indicateur État : message texte (Initialisé / En cours / Arrêté)

- Indicateur Erreur : code et description

# 7. Points d'attention

- Fermer PIMikroMove avant de lancer le VI (conflit d'accès USB au C-867)

- La locale française de LabVIEW utilise la virgule comme séparateur décimal — conversion obligatoire avant passage à Python/JSON

- Le Change Detection DAQmx ne fonctionne que sur port0 du NI USB-6353

- La macro doit être rechargée à chaque changement de positions (bouton Go)

- Nombre maximum de positions ≈ 5 (limitation mémoire macro firmware C-867)

- La DLL GCS doit être la version 32 bits (PI_GCS2_DLL.DLL) même sous Windows 64 bits

# 8. Évolutions prévues

- Intégration de la séquence DAQ réelle dans ACQUIRE (lasers, polariseurs, trigger caméra)

- Affichage graphique de la trajectoire XY sur la face avant

# 9. Structure des fichiers

PI-C867-IO Control\

v0.0\

PI-C867-IO Control.vi         ← VI principal

SubVI\

PI-C867\

macro_builder.py           ← construction et envoi macro

main.py                    ← point d'entrée Python

C867-VIs\

Low Level\              ← VIs PI GCS natifs

Communication\

GeneralCommands\

Macros\

Support\

PI_GCS2_DLL.DLL

PI_GCS2_DLL_x64.dll